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1) AMAÇ :
Cihazın Uluslararası Standartlara Uygunluğunun  Kontrolü, Cihazın Kalibrasyonu
2) SORUMLULUKLAR :
Doğrulama Eğitimi alan personel. 

3) TALİMAT DETAYI :
3.1	CİHAZIN ADI :pH Metre.
3.2	KULLANILAN  ARALIK:0-14
3.3	ÖLÇME  ŞARTLARI :
· Doğrulama testini  UYGUN ORTAMLARDA yap.Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.
· Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
· Güç düğmesini açınız.
· Uzun süre kullanılmamış cihaz ise kalibrasyon planına göre önce kalibre ediniz. Daha sonra doğrulama yapınız. 
3.4	KALİBRASYON / DOĞRULAMA  ARALIĞI :
…. Ayda/yılda … sürede pH  kalibrasyon / doğrulama  kontrolünü  yapılır.
3.5	KALİBRASYON / DOĞRULAMA  SORUMLUSU :
Eğitim almış , belgeli  Personel
3.6 KABUL  EDİLEBİLİR  HATA SINIRI :
Tolerans  :   …….

3.7 Kalibrasyon/doğrulama  işlemi
· Cihaz temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.
· Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.
· Güç düğmesini açınız.
· Uzun süre (yaklaşık 1 ay) kullanılmamış ise cihazı kalibre ediniz.
· On/Off düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.
· Tampon çözeltileri hazırlayınız.
· CAL tuşuna basınız.
· Ekranda Ct 1 göründüğünde pH 4 tamponuna probu daldırın.ekrandaki pH değerini okuyun. 
· Run enter tuşuna basın.
· Ekranda Ct 2 göründüğünde pH 7 tamponuna probu daldırın.
· Run enter tuşuna basın.
· İşlem bitince M tuşuna basarak ölçüm moduna geçin.
· Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyin, kurulayın ve elektrolitçözeltisi (KCl) içerisinde muhafaza edin. Cihazı kapatın. 
· Ölçülen değerleri terazi kalibrasyon/doğrulama formuna  kayıt et.
3.8 KALİBRASYON / DOĞRULAMA DEĞERLENDİRME :
Kontroller sonunda sapmalar  kabul  edilebilir hata sınırları  içinde  ise cihazın üzerine sapma derecesi etiketlenir ve cihazın kullanımının devamı sağlanır.  Kontroller sonunda sapmalar  kabul edilebilir hata sınırları dışında ise "KULLANMAYIN" etiketini  yapıştırarak, yetkili kişilere bakım  ve  kalibrasyonunu  yaptır.

3.9	KAYIT :
Kalibrasyon/Doğrulama  Planı
Ph Doğrulama Formu/Planı
Ph Kullanım Klavuzu
Bakım Onarım Prosedürü 
Kalibrasyon Prosedürü
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